
青岛市老视成镜产品质量监督抽查实施细则

（2026年）

1 抽样方法
以随机方式在被抽样生产者、销售者待销产品中抽取样品。
抽查样品基数满足抽样数量即可。
每批次产品抽取样品2副，其中1副作为检验样品，1副作为备用样品。
2 检验依据
表1 

	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	镜片顶焦度
	主子午面顶焦度偏差
	GB 45184

	2
	
	柱镜顶焦度偏差
	GB 45184

	3
	光透射比
	GB 45184
GB/T 10810.3

	5
	光学中心水平偏差
	GB 45185

GB/T 13511.3

	6
	光学中心单侧水平偏差
	GB 45185

GB/T 13511.3

	7
	光学中心垂直互差
	GB 45185

GB/T 13511.3

	8
	两镜片顶焦度互差
	GB 45184

	9
	镜片和镜圈的几何形状
	GB/T 13511.3

	10
	标志
	GB/T 13511.3

	注：1．主子午面顶焦度偏差项目需检测两主子午面；
2．标志的检验项目为GB/T 13511.3—2019中6.1 b）、6.2 b）、c）。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准
GB/T 13511.3-2019配装眼镜  第3部分:单光老视成镜0

GB 45185-2024 眼视光产品 成品眼镜安全技术规范
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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