附件：
2019年青岛市食品检验检测机构监督检查问题及处理建议汇总表
	序号
	单位名称
	问题汇总
	处理建议

	1
	青岛市疾病预防控制中心
	1.检测报告书（2017CF00018号）滴定分析原始记录中缺少环境温度、温度补正值等信息。
2.无机样品前处理室的普通试剂标签缺少配制人员、试剂有效期等信息。
	自行整改

	2
	国检（青岛）检测技术有限公司
	1.微生物鉴定室（II级生物安全实验室）要求负压环境，按装的压力表量程不具备负压测定功能。
	自行整改

	3
	青岛海润农大检测有限公司
	1.检验报告（HR20190700674）香香嘴鸡汁味串烧中大肠菌群计数检验原始记录中只有培养总时间，缺少具体的培养起始时间。
	自行整改

	4
	中维安全检测认证集团有限公司
	1.《设施和环境条件控制程序》中规定天平室相对湿度≦80%_，不满足对干燥物品称量的环境条件。
	自行整改

	5
	青岛市食品药品检验研究院 
	1.SP201900613检验报告原始记录缺少“共  页”。
2.查仪器设备检定/校准证书评价表，缺少被确认仪器的技术要求和校准结果信息，其判定结果为符合。
3.2019年2月3日的分包申请表,供方评价表（山东省食品药品检验研究院，青岛市华测检测技术公司）中只有技术管理层签字。
	自行整改

	6
	青岛市产品质量监督检验研究院
	微生物室用生化培养箱校准报告（RG919025457-001）确认记录缺少对温度均匀度、温度波动范围等指标信息，确认结论中未对修正值（温度偏差-0.45℃）的使用进行规定。
	自行整改

	7
	通标标准技术服务（青岛）有限公司 
	1.存档的检测报告（QDF19-019565-01）所附委托单均缺少样品数量、样品状态信息。
	自行整改

	8
	山东信诺检测技术有限公司
	1.检验报告（XN-20191010008）中大肠菌群计数检验原始记录缺少VRBA培养后各稀释度典型和可疑菌落数的观察结果。
	自行整改

	9
	青岛中一监测有限公司    
	1.检验报告（FZB0300111798）过氧化值原始记录缺少起止读数、温度补正值等信息_。_
	自行整改

	10
	黄岛区药检所
	1.样品编号S20190614-0620的大肠菌群检测原始记录缺少快速检测纸片的批号和培养温度等信息。
	自行整改

	11
	南德商品检测（青岛）有限公司
	1.样品（编号7408002467-1）倍硫磷检测原始记录液相质谱联用仪谱图缺少检验人员和校核人员签名。
2.样品室发现饲料与食品同室存放。
	自行整改

	12
	青岛市黄岛区疾病预防控制中心
	1.理化室配置的标准溶液无台帐及领用记录。
2.检测沙门氏菌培养基未按照ＧＢ４７８９．２８－2013的进行验收。
	自行整改

	13
	青岛市黄岛区检验检测中心
	1.所提供的微生物检测用营养琼脂验收资料，缺少培养箱设备信息、培养温度及时间等信息。检测一室标准物质台帐缺少批号信息，无法溯源。
2.样品室未配备专人管理，存有安全隐患。
	自行整改

	14
	青岛市市北区疾病预防控制中心
	1.检测报告书(2018S012)沙门氏菌检验原始记录同时使用36℃、42℃两种温度培养，记录中只填写了1台培养箱（JL052,校准温度36℃）。
2.微生物检测室未建立环境监测作业指导书。
	责令其1个月内改正。

	15
	青岛市粮油质量检测中心
	1.体系文件中缺少对可疑检测数据或超标结果复检的作业指导书。
2.（1）检测报告(编号（QLJ）W1900028）对小麦品尝评分值的检测缺少使用标准品进行质控记录。
（2）液相色谱质谱联用仪（编号QLJY000005）使用记录缺少仪器编号、检验项目等信息。
3.实验台放置的小麦样品（编号LYX1900068）等多份样品未标识样品状态。
	责令其1个月内改正。

	16
	青岛元信检测技术有限公司
	1.检测报告（编号2019S0301366）烤肠中菌落总数检测原始记录中的检测时间填写不具体（2019年13月27日至2019年3月29日），不能详细反映满足标准中培养48h的要求。
2.编号QDZFYX-YQ-006气相色谱仪使用的DB-5ms色谱柱未做技术性验收。
	责令其1个月内改正。

	17
	欧陆分析检测技术服务（青岛）有限公司
	1.检测报告（编号AR-19-VV-007903-01）大蒜粉（样品号128-2019-00008033）中菌落总数检测原始记录缺少样品稀释过程、培养箱温度等信息。
2.天平室检测环境监控记录（7月份）中存在温度超出了控制范围的情况。
	责令其1个月内改正。

	18
	山东世通检测评价技术服务有限公司
	1.未建立食品检验应急检验预案。
2.不能提供微生物实验用PCA培养基验收的技术资料。
3.《自动旋光仪（ST-M-075）期间核查操作规程》规定试验环境温度为20±1℃，跟踪检查仪器设备使用记录登记为22.9℃，不符合操作规程要求。
	责令其1个月内改正。

	19
	青岛诚誉食品检测有限公司
	1.（1）检测报告（CY-201902681）花生中蛋白质检测原始记录缺少环境温度及温度补正值信息。（2）不能提供微生物实验用营养琼脂培养基（批号20180921）验收技术资料的原始记录。
2.（1）LC-MS/MS使用及维护记录（3号机）存在多日的记录一起打印出来签字情况，不符合记录的原始性。（2）检测报告（CY-201804039）桔子农残检测原始记录中用样品编号“198”，不符合唯一性标识。（3）《紫外线强度及消毒效果检测记录》使用表格无受控号；粘贴的效果判定试纸条脱色，不能显示灭菌效果。
3.（1）《天平室管理规定》（CY指导（综合）规定006）中规定湿度“20%～80%”之间，不能满足需要在干燥环境下称量的要求。（2）1-133A电子天平使用记录中记录的温度存在超出管理规定的25℃情况。
	责令其1个月内改正。

	20
	平度市检验检测中心
	1.PDJC2019J(NCP37028319030035)检验报告中气相色谱图没有主检人员、复核人员签名。
2.（1）仪器设备校准证书的确认表中，无被确认仪器的技术要求、校准结果等内容。
（2）现场发现标准筛未粘贴状态标识。
（3）现场发现GB4789.28-2013未受控管理。
	责令其1个月内改正。

	21
	青岛中旭检测检验有限公司　
	1.青中旭检字[SP190833]号报告中，液相色谱原始记录中缺少苯甲酸、山梨酸标准物质编号，未标注标准曲线的追溯路径，但经查有2019.10.5号仪器电子保存的相关标准曲线谱图原始记录。
2.（1）水中锂标准物质无状态标识。
（2）现场发现电子天平粘贴的状态标识溯源单位：青岛市计量技术研究院，该仪器有效期内的溯源单位为：平度市检验检测中心。
（3）提供的校准证书确认记录，无被确认仪器的技术要求和实际校准结果信息。
	责令其1个月内改正。

	22
	天祥（天津）质量技术服务有限公司青岛分公司
	1.（1）《设施和环境管理程序》4.13.1中规定的称量室相对湿度10-80%，不满足对干燥物品称量的要求。（2）检测报告使用了电子签名，体系文件中缺少相关规定。2.检测报告（QDF1903998）大肠菌群检测原始记录培养时间“24h”，未记录培养的具体起止时间。
	责令其1个月内改正。

	23
	山东众合天成检验有限公司 
	1.（1）《环境与设施管理程序》3.2.2中规定天平室相对湿度≦80%，不满足对干燥物品称量的要求。（2）检测报告使用了电子签名，体系文件中缺少相关规定。2.检验报告（ZZD10705/066）微生物检测原始记录培养时间“24h”，无法追溯培养的具体起止时间。
	责令其1个月内改正。

	24
	必维申美商品检测（上海）有限公司青岛分公司
	1..未建立食品检验应急检验预案、档案管理制度、安全规章制度、检验责任追究制度。2.报告签字人作业指导书》（WP-038）__7.3规定“报告签字人可采用电子签名，也可委托报告制作人员将电子签名编辑至报告上”。（截至目前，该机构尚未出具带CMA标识的食品领域检测报告）
	责令其1个月内改正。

	25
	中谱安信（青岛）检测科技有限公司
	1.电子天平使用维护记录中环境温度的记录数据超出了《环境控制要求》（SUT-QD-03-ZD-031）文件的规定。2.授权签字人江秀芹已于2019年9月25日离职，未及时向监管机构申请变更。
	责令其1个月内改正。

	26
	即墨市疾病预防控制中心
	1.理化室中的金属废液、无机废液、有机废液等缺少废液化学名称、危险情况、安全措施等信息；万分之一天平室缺少温湿度控制记录。
2.即卫检字（2019）第BS0003号报告中检测项目铜的原始记录缺少准确度控制的信息。
3.单位名称由“即墨市疾病预防控制中心”变更为“青岛市即墨区疾病预防控制中心”、地址名称由“青岛市即墨区振华街144号”变更为“青岛市即墨区通济街144号”，未申请办理变更手续。
4.资质认定证书能力附表中“GB 9663～9673-1996、GB 16153-1996”已废止，未申请办理变更手续。
	责令其1个月内改正。

	27
	即墨市综合检验检测中心 
	1.危废暂存室及前处理室（1）中的无机废液、有机废液等缺少废液化学名称、危险情况、安全措施等信息。
2. NO.JMJC2019S2100229号报告亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）原始记录缺少准确度控制的信息。
3.检验检测报告副本CMA章及检验检测章为复印件，与报告正本不一致
4.资质认定证书能力附表中“GB 9667-1996、SC/T 3207-2000”已废止，未申请办理变更手续。
	责令其1个月内改正。

	28
	莱西市检验检测中心
	1.西检测（2019）第SP-0523号报告中三聚氰胺检验原始记录中无标准曲线支持检验数据，但查1200液相色谱仪（140）2019.7.24日电子版有相关标准曲线信息。
2.西检测（2019）第SP-0526号报告中三聚氰胺原始记录中缺少标准物质编号相关信息。
3.SP190021报告分包给青岛顺昌检测评价有限公司,该机构直接使用被委托方的报告发放、存档。
4.查仪器有效期内的检定校准证书，电子天平，证书编号：天检字第1901669号，及气相色谱仪、液相色谱仪等仪器由山东凯利布森测控技术有限公司出具，但提供的该机构“专项计量授权证书”其授权区域为潍坊市及潍坊市寒亭区。
5.因工作量大及检测能力不足有分包行为。但未提供委托客户：莱西市市场监督管理局的书面同意文件。
	责令其1个月内改正。

	29
	平度市疾病预防控制中心 
	1.平度防检字（2019）第1911001-1911060号报告中黄曲霉毒素B1，不在“资质认定”项目表中，但该报告执行“青岛市卫生健康委员会关于印发《2019年青岛市食品安全风险监测方案》的通知”要求出具的，备注中已注明了“此报告中所有数据只做教学科研使用”，也未使用CMA标识。
2.未对GB5009.12.13.14-2017食品安全国家标准食品中铅、铜、锌的测定进行标准变更，但期间未对外出具任何报告。
3.2019年度管理评审计划和PDCDC/CHX21-2019管理评审程序的管理评审输入缺少：实施改进的有效性、风险识别的可控性及管理评审输出的：管理体系及过程的有效性；符合本标准要求的改进；提供所需的资源；变更的需求等内容。
	责令其1个月内改正。

	30
	青岛地质工程勘察院试验测试中心
	1.未建立食品检验应急检验预案、检验责任追究制度。2.存档的检测报告（SQ2019024）未加盖公章及检验检测专用章、无骑缝章，无CMA标识；原始记录无检测人、复核人签字，未编页码；容量分析原始记录缺少滴定管编号，缺少环境温度和体积补正等信息。3.原子吸收分光光度计（编号HY-01）等一批设备的状态标识已过检定有效期（2018.10.17）。4.万分之一分析天平放在了水质分析室。
	责令其1个月内改正。

	31
	青岛海洋生物医药研究院检测中心
	1.（1）旋光仪（FX-2015-005）校准证书确认记录缺少确认人、审核人信息。（2）检测报告（MBRITC201807-001）中原始记录无统一编制页码_。2.GB/T 8313-2008 《茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法》已于2018.11.01废止，未及时申请变更。（未发现使用作废或未经变更的标准出具检测报告）
	责令其1个月内改正。

	32
	青岛京诚检测科技有限公司
	1.留样室一份样品（抽样单编号为370211TC190826ZY137）未贴唯一性标识和样品状态标识。
2.抽查委托方为济宁市市场监督管理局的2019年第二期全市食品安全监督抽检任务，未见委托方的同意分包的书面同意。
	责令其1个月内改正。

	33
	青岛市李沧区疾病预防控制中心
	1.实验室存放的生活用水样品无唯一性标识。     2.未能提供微生物致病菌实验室净化测试报告。3.GB 8537-2008、 GB 2716-2005标准已过期，未进行标准变更申请。
	责令其1个月内改正。

	34
	莱西市疾病控制中心
	该机构为落实山东省卫计委 山东省发改委《关于加强全省疾病预防控制中心实验室建设的意见》等要求，于2018年12月开始对实验室扩建改造，并于2019年1月8日向莱西市市场监督管理局递交了《关于暂停检测工作的申请报告》。2019年11月6日下午检查组在该机构注册、办公、检验地址确认，其实验室扩建改造情况属实，详见提供的照片及申请暂停检测工作报告原件扫描件。
	/


青岛市市场监督管理局                 2020年1月15日印发
- 4 -


